## Foglio1
LOTTO 1 - I.Z.S.L.E.R. - n. 1 cromatografo liquido abbinato a uno spettrometro di massa a triplo quadrupolo (sistema LC-MS/MS)
Operatore Economico
Modello/i Offerto/i
Si chiede di compilare le tabelle sotto riportata. In particolare, dovranno essere obbligatoriamente redatte le colonne B ("Dichiarazione del fornitore") e C ("Indicare Documento e Pagina dove l'informazione è riportata").
Requisiti Minimi | Dichiarazione del fornitore | Indicare Documento e Pagina dove l'informazione è riportata | Note
Pompa
Pompa a miscelazione binaria in alta pressione;
Possibilità di raggiungere la pressione massima di 1000 bar in tutto il range di flusso applicabile;
Presenza di un sistema di lavaggio automatico delle guarnizioni;
Il range di flusso applicabile senza necessità di splittare solvente è compreso fra 0,010 e 2 mL/min con una precisione < 0,1% RSD;
La precisione della miscelazione della fase mobile è essere < 0,3% RSD;
Il sistema è dotato di sensori di perdita dei solventi e diagnostica automatica;
Il sistema è equipaggiato di un sistema di degasaggio solventi di tipo a permeazione sottovuoto senza necessità di gas ausiliari integrato nel modulo di pompaggio.
Comparto Colonna
Il comparto colonne prevede una termostatazione fino ad almeno 80°C;
Il sistema dovrà è dotato di sensori di perdita dei solventi e diagnostica automatica;
Il sistema prevede una fase di preriscaldamento della fase mobile;
Compatibile con colonne in grado di essere impaccate con particelle anche di diametro < 2 µm.
Campionatore automatico
Il campionatore automatico ha capacità di alloggiare almeno 80 vials da 2 mL;
Il campionatore è utilizzabile anche con vial a volume ridotto, con vial dotate di inserti a volume ridotto e con piastre a 96 pozzetti;
Il carryover è più basso possibile;
Il campionatore automatico è provvisto di un modulo di termostatazione almeno nell’intervallo compreso fra 4 e 40°C di tipo elettrico;
Il sistema è dotato di sensori di perdita dei solventi e diagnostica automatica.
Spettrometro di Massa
Lo strumento è dotato di sorgente ESI;
La sorgente è riscaldata e posta in maniera ortogonale all’entrata alla zona di analisi;
Lo spettrometro è in grado di invertire la polarità di ionizzazione (ESI+/ESI-) nel minimo tempo possibile;
La sensibilità in modalità MRM (ESI+) è tale che 1 pg di reserpina iniettato in colonna in gradiente deve generare un rapporto s/n non inferiore a 500000:1 (m/z 609>195) con un noise espresso come RMSx1;
La sensibilità in modalità MRM (ESI-) è tale che 1 pg di cloramfenicolo iniettato in colonna in gradiente deve generare un rapporto s/n non inferiore a 500000:1 (m/z 321>152) con un noise espresso come RMSx1;
Lo strumento è dotato di almeno le seguenti modalità di acquisizione: MS, MS/MS, Product e Parent ion scanning, Neutral loss;
La velocità di scansione (amu/s) in modalità triplo quadrupolo è almeno 10.000 amu/s;
Lo strumento è dotato di una valvola integrata controllata direttamente dal software che possa consentire di gestire il flusso in uscita dalla colonna introducendolo a seconda delle necessità verso lo spettrometro o verso lo scarico in modo da ridurre al minimo le eventuali contaminazioni o sollecitazioni allo spettrometro;
Lo strumento è privo di capillari di trasferimento in materiale metallico dalla parte di misura alla zona di alto vuoto;
La pulizia della sorgente esterna e dell’eventuale capillare può essere eseguita in modo rapido e semplice senza necessità di interrompere il vuoto;
Tutti i gas sono erogati da valvole a flusso controllate da software;
Lo strumento è dotato di un sistema integrato od esterno per l’infusione diretta delle soluzioni di tuning/calibrazione.
Generatore di azoto
Sistema di produzione di azoto mediante filtrazione dell’aria senza compressore;
Purezza adeguata al corretto funzionamento della strumentazione fornita.
Software di gestione e acquisizione
Unico software gestionale dedicato che permetta di effettuare tutte le operazioni necessarie alle attività di messa a punto, di raccolta dati, della loro elaborazione (quantificazione) e della loro archiviazione: tale software dovrà essere certificato da enti internazionali rispetto alle conformità di parametri di calcolo e quantificazione. Tale software dovrà permettere di effettuare il check in maniera automatica di tutti i parametri strumentali senza l’ausilio di tastiere aggiuntive a bordo macchina.
L'interfaccia deve essere semplice ed intuitiva per permettere l’ottimizzazione dei parametri di acquisizione on-line del flusso, della miscela della fase mobile, del controllo delle temperature, del volume d'iniezione, dei parametri di massa ecc;
Facilità d'utilizzo: sequenza delle impostazioni per creare metodi di acquisizione intuitiva e con possibilità di una procedura guidata e interattiva;
Il software deve possedere un’applicazione per il “tuning” in automatico di tutti i parametri strumentali;
Deve essere possibile lo sviluppo del metodo di massa in automatico, per ottimizzare le condizioni di analisi e di frammentazione dei composti di interesse allo scopo di consentire la creazione di metodi MRM dei campioni;
Il sistema deve poter quantificare campioni oggetto di interesse mediante acquisizione dei picchi, integrazione, calibrazione e quantificazione degli stessi;
Deve essere possibile, nell’ambito della stessa sequenza analitica, (senza necessità di ripetizione dell’iniezione) poter quantificare un composto sia mediante la tecnica dello standard interno, sia mediante la calibrazione esterna;
Deve essere possibile estrapolare dal software di quantificazione la concentrazione presente nei diversi campioni con possibilità, in fase di stesura di sequenza o di elaborazione di quantificazione, di poter variare i parametri di estrazione quali peso dei campioni e volume finale di ripresa;
Deve essere possibile poter quantificare con lo stesso software composti in maniera indiretta: utilizzando cioè curve di composti con masse diverse;
Deve essere possibile valutare in fase di quantificazione per ciascun analita la presenza di almeno un picco quantificatore, due picchi qualificatori, il rapporto ionico fra due di essi e deve essere possibile impostare un range di accettabilità di tale rapporto ionico:
Deve essere possibile valutare il rapporto segnale/rumore per ciascuno degli analiti sottoposti ad analisi;
Tutti i parametri precedente descritti devono essere esportabili dal software e stampabili in formati coerenti.
PC
Numero PC forniti
Fornire descrizione delle specifiche Hardware e caratterisitiche delle periferiche hardware fornite
Servizi
Durata della Garanzia (in mesi)
N. giorni di formazione avanzata (ulteriore alla formazione di base) forniti
N. visiste annuali di manutenzione ordinaria di carattere preventivo
Criteri di valutazione | Dichiarazione del fornitore | Indicare Documento e Pagina dove l'informazione è riportata | Note
UHPLC
Sistema UHPLC e spettrometro sviluppati e prodotti dalla stessa azienda fornitrice (Sì, No)
Numero di curve di gradiente programmabili a seconda delle esigenze (lineari concave, convesse, a segmenti)
Range di ph in grado di operae il sistema di pompaggio
Possibilità di riconoscimento automatico delle colonne installate (Sì, No)
Presenza di un dispositivo elettronico che consenta oltre al riconoscimento della colonna, anche di memorizzare le informazioni relative alla storia della colonna (data di produzione, batch, lotto, certificati di analisi, ecc.) e per tutta la sua vita (numero di iniezioni, pressioni operative, eluenti, ecc.) (Sì, No)
Presenza di un pre-riscaldatore attivo per assicurare un migliore controllo della temperatura della fase mobile prima dell'ingresso in colonna (Sì, No)
Autocampionatore
Valore di Carryover (%)
Possibilità di regolare da software la profondità dell’ago dell’autocampionatore (Sì, No)
Possibilità di eseguire programmi di iniezioni pre-colonna (derivatizzioni, diluizioni, aggiunta di standard ecc) senza modifiche hardware (Sì, No)
Spettrometro di massa
Modalità di trasferimento degli ioni dalla parte a pressione atmosferica alla parte di misura ad alto vuoto:
tempo necessario per passare da MS (full scan) a MS/MS (che include MRM, “product ion scanning” e “neutral loss scanning”) (in ms)
Velocità di inversione della polarità (pos/neg)
Velocità di scansione (amu/s) in modalità triplo quadrupolo (almeno 10.000 amu/s)
Intervallo di massa analizzabile in un'unica modalità full sensitivity su tutto l’intervallo (m/z)
Presenza di una valvola di isolamento che isola la zona della sorgente dal resto dello spettrometro di massa e che permette di effettuare le operazioni di pulizia della sorgente senza interrompere il vuoto e senza attrezzi limitando il fermo macchina (Sì, No)
Presenza rivelatore a fotomoltiplicatore (Sì, No)
Presenza di una modalità che consente di acquisire uno spettro di massa in Product Ion Scan all'interno di un'acquisizione in MRM senza ripetere l’iniezione (o funzionalità equivalente-specificare) (Sì, No)
Presenza della cella di collisione lineare senza alcun angolo di curvatura (Sì, No)
Operatività della cella di collisione
Numero di gas utilizzati dallo spettrometro di massa
Possibilità di accoppiare lo spettrometro ad una sorgente di ionizzazione a pressione atmosferica alternativa alle sorgenti ESI E APCI la cui architettura consenta di ottenere un aumento dell’efficienza di ionizzazione, incrementando l’efficienza di desolvatazione e la focalizzazione degli ioni verso il cono di campionamento e ampliando il range di molecole analizzabili con le sergenti a pressione atmosferica convenzionali. L’utilizzo di tale sorgente non deve modificare i parametri di voltaggio del cono e l’energia di collisione ottimizzate con la sorgente ESI. (Sì, No)
Software di acquisizione
Presenza nel software di System Suiteability conforme ai requisiti della EU PH vers. 10.0 (Sì, No)
Possibilità di creare report personalizzati (Sì, No)
Conferma automatica del rapporto ione qualificatore/ione quantificatore in MRM (Sì, No)
Database integrato con libreria di transizioni MRM e metodi cromatografici e di processamento per analisi quantitative in UHPLC-MS/MS di pesticidi e di altre classi di composti inerenti alla sicurezza alimentare (Sì, No)
Funzione integrata nel software che consenta la quantificazione automatica di uno o più analiti presenti nella matrice mediante il metodo delle aggiunte di concentrazioni note di standard (Sì, No)