## Foglio1
LOTTO 2 - I.Z.S.L.E.R. - n.1 spettrometro di massa a plasma a triplo quadrupolo (sistema ICP-MS/MS) interfacciabile con HPLC
Operatore Economico
Modello/i Offerto/i
Si chiede di compilare le tabelle sotto riportata. In particolare, dovranno essere obbligatoriamente redatte le colonne B ("Dichiarazione del fornitore") e C ("Indicare Documento e Pagina dove l'informazione è riportata").
Requisiti Minimi | Dichiarazione del fornitore | Indicare Documento e Pagina dove l'informazione è riportata | Note
Spettrometro di Massa
da banco;
deve raggiungere performance adeguate senza l’utilizzo di gas puri gas puri che necessitano di autorizzazioni/licenze speciali per la loro detenzione o impiego;
esclusivamente a triplo quadrupolo (costituito da sistemi di lenti per eliminazione delle aberrazioni e delle interferenze di matrice, quadrupolo di selezione, cella di collisione/reazione, quadrupolo analizzatore);
Sistema di introduzione del campione
La pompa peristaltica deve essere ad almeno tre vie, per campionamento, drenaggio nebulizzatore e immissione on-line dello standard interno;
La Camera di nebulizzazione deve essere resistente a solventi, basi ed acidi concentrati, con nebulizzatore concentrico a basso flusso: la camera di nebulizzazione deve essere raffreddata;
La camera di nebulizzazione deve poter garantire un rapporto CeO+/Ce < 0.3 e Ba++/Ba+ < 0.3;
Il Sistema d’introduzione deve preferibilmente essere operante a flussi non superiori a 150 µLitri/ min con buona tolleranza verso matrici complesse, mantenendo invariate le performance del sistema anche per più di 10 ore di lavoro continuativo;
La torcia per ICP-MS, comprendente un generatore di radiofrequenze, deve essere in grado di operare ad una frequenza variabile preferibilmente intorno ai 27 MHz, e deve consentire il passaggio da acqua a sostanza organica pura;
La torcia deve essere a montaggio rapido con opportuno sistema di schermatura del tipo con iniettore smontabile ed intercambiabile;
Lo strumento deve essere dotato di un sistema di diluizione automatica del campione che permetta l’introduzione diretta di campioni con un alto contenuto di solidi disciolti senza necessità di diluizione liquido-liquido ma utilizzando un sistema di diluizione esclusivamente con Argon completamente gestibile via software fino ad un rapporto max di 200x con una stabilità di almeno 8 ore senza necessità di calibrazione;
L’allineamento della torcia negli assi x, y, z, dovrà essere totalmente automatizzato e gestito da software;
I flussi di tutti i gas devono essere controllati dal software con regolatori di flusso/pressione;
Interfaccia plasma-spettrometro
deve preferibilmente essere costituita da un sampler-cone e uno skimmer-cone in Nichel massiccio con diametro dei fori minore possibile;
I coni devono essere facilmente smontabili e lavabili senza necessità di togliere il vuoto dallo strumento;
Ottica
Lo strumento dovrà essere dotato di ottica opportuna in grado di eliminare fotoni e specie non cariche;
Una deflessione dovrà avvenire fra il quadrupolo analizzatore e il detector in modo da evitare le aberrazioni di massa;
Altro gruppo di lenti dovrà essere presente fra i coni e il primo quadrupolo in modo da ridurre le interferenze legate al contenuto salino del campione;
Le lenti ioniche e gli elementi di deflessione dovranno preferibilmente essere posizionate in zona isolabile dall’alto vuoto in modo da permettere la manutenzione senza interrompere l’alto vuoto;
Sistema di quadrupoli-cella di collisione/reazione
Lo strumento dovrà essere costituito da un quadrupolo di selezione, una cella di collisione/reazione ed un quadrupolo analizzatore. I tre elementi dovranno essere effettivamente presenti e distinti e le funzioni di selezione, collisione/reazione ed analisi, dovranno essere attribuibili solo ad essi;
I quadrupoli dovranno possedere una risoluzione minore di 1 amu in tutto il range di acquisizione che deve essere almeno fra 5 e 260 amu;
Le barre dell’analizzatore quadrupolare dovranno essere preferibilmente iperboliche;
La frequenza di funzionamento del quadrupolo di selezione deve preferibilmente garantire la migliore abundance sensitivity, (risoluzione e sensibilità) (almeno 10-7 per ogni quadrupolo) per la determinazione contemporanea di masse alte, basse e relativi rapporti isotopici, e dare indicazioni del limite minimo di rilevabilità reale e rapporti isotopici;
Detector
Il rivelatore dovrà essere di tipo dual mode con capacità di conteggio simultaneo sia in modo analogico che pulsato, tale da garantire un intervallo di linearità non inferiore a nove ordini di grandezza. Tali ordini di grandezza dovranno essere garantiti senza necessita di effettuare modifiche al tuning o agire sulla cella di collisione o sulle lenti ioniche.
Sistema di produzione del vuoto
Lo strumento dovrà essere dotato di un opportuno sistema produzione del vuoto con preferibilmente una pompa rotativa a basso consumo e bassa rumorosità e due turbo molecolari di cui almeno una a doppio stadio;
In caso di spegnimento accidentale il vuoto deve potersi ripristinare nel più breve tempo possibile.
Sistema di raffreddamento
Il chiller deve avere caratteristiche tecniche adeguate al raffreddamento del ICP-MS/MS
Software di gestione e acquisizione
L'interfaccia software deve essere semplice ed intuitiva per permettere l’ottimizzazione di tutti i parametri di acquisizione e lo sviluppo delle impostazioni necessarie a creare metodi di acquisizione e con possibilità di una procedura guidata e interattiva;
Il software deve possedere un’applicazione per il “tuning” in automatico di tutti i parametri strumentali;
Il software deve permettere di inserire una risoluzione variabile per isotopi diversi all’interno dello stesso metodo analitico, deve essere in grado di riprocessare campioni e standard e di acquisire simultaneamente lo spettro completo ed operare con più standard interni e/o con il metodo delle aggiunte;
Deve essere prevista la possibilità di seguire in tempo reale tutti i campioni messi in sequenza.
Il sistema deve poter quantificare campioni oggetto di interesse mediante acquisizione dei segnali, calibrazione e quantificazione degli stessi;
Deve essere possibile, nell’ambito della stessa sequenza analitica, (senza necessità di ripetizione dell’iniezione) poter quantificare un elemento sia mediante la tecnica dello standard interno, sia mediante la calibrazione esterna;
Deve essere possibile estrapolare dal software di quantificazione la concentrazione presente nei diversi campioni con possibilità, in fase di stesura di sequenza o di elaborazione di quantificazione, di poter variare i parametri di estrazione quali peso dei campioni e volume finale di ripresa;
Tutti i parametri precedentemente descritti devono essere esportabili dal software e stampabili in formati coerenti;
Il sistema dovrà essere equipaggiato con un software adeguato ad effettuare analisi semi-quantitative, quantitative, di diluizione isotopica e di determinazione di rapporti isotopici.
Il sistema dovrà essere equipaggiato con un software adeguato ad effettuare l’analisi delle nanoparticelle negli alimenti, nei tessuti e nei materiali protesici;
Il sistema dovrà essere equipaggiato con un software adeguato alla speciazione chimica, fornito con la strumentazione e completo di sistema in grado di ottimizzare l’accoppiamento cromatografia LC/ICP-MS/MS utile per le analisi di speciazione chimica (es: CrIII/CrVI e/o AsIII/AsV e/o Hg/MeHg).
PC
Numero PC forniti
Fornire descrizione delle specifiche Hardware e caratterisitiche delle periferiche hardware fornite
Servizi
Durata della Garanzia (in mesi)
Criteri di valutazione | Dichiarazione del fornitore | Indicare Documento e Pagina dove l'informazione è riportata | Note
Sistema di introduzione del campione-sorgente ioni al plasma-interfaccia
Presenza di un sistema di raffreddamento a Peltier per il controllo della temperatura del nebulizzatore (se presente in fornitura) (Sì, No)
Camera di nebulizzazione montata sulla base dell’iniettore (Sì, No)
Generatore di radiofrequenze (Mhz)
Percentuale massima di solidi disciolti senza necessità di diluizione liquido-liquido (%)
Posizione della torcia
Accensione del plasma senza necessità di spostare manualmente torcia ed interfaccia rispetto alla posizione operativa (Sì, No)
Numero di coni presenti sull’interfaccia
Interfaccia costituita da cono e skimmer in Ni massiccio (Sì, No)
Dimensioni foro cono e skimmer per applicazioni in routine (mm)
Sistema di produzione del vuoto
Numero di pompe rotative necessarie
Ottica
Percorso di lenti inserite fra i coni ed il quadrupolo
Percorso ottico quadrupolo analizzatore-detector
Operazioni di pulizia delle lenti (prima serie) senza necessità di togliere l’alto vuoto (Sì, No)
Sistema di quadrupoli-cella di collisione/reazione
Risoluzione quadrupoli in modalità routine (amu)
Tipologia quadrupolo analizzatore
Abundance sensitivity quadrupolo di selezione in modalitá tandem MS/MS in tutto il range
Numero di poli della cella di collisione/reazione
Cella di collisione: tempo necessario al passaggio da una modalità analisi con un gas (o senza gas) ad un altro gas (compresi i tempi di stabilizzazione) (sec)
Frequenza di lavoro di entrambi i quadrupoli (Mhz)
Caratteristiche del detector
Linearità rispettata per numero ordini di grandezza (senza necessità di alcuna modifica o selezione da parte dell’operatore)
Altre Caratteristiche
Software e eventuale attrezzatura aggiuntiva nanoparticelle (se previsto in fornitura) (Sì, No)
Possibilità di trasferimento di metodi già sviluppati in laboratorio senza necessità di alcuna modifica (Sì, No)