## Foglio1
LOTTO 3 - I.Z.S.L.E.R. - n.1 spettrometro di massa quadrupolare completo di gascromatografo ed autocampionatore per liquidi e SPME
Operatore Economico
Modello/i Offerto/i
Si chiede di compilare le tabelle sotto riportata. In particolare, dovranno essere obbligatoriamente redatte le colonne B ("Dichiarazione del fornitore") e C ("Indicare Documento e Pagina dove l'informazione è riportata").
Requisiti Minimi | Dichiarazione del fornitore | Indicare Documento e Pagina dove l'informazione è riportata | Note
Autocampionatore
Autocampionatore XYZ che permetta, tramite utilizzo dell’opportune siringa, di iniettare in modalità liquidi, spazio di testa e SPME;
Deve avere almeno 30 posizioni sia per vials da 2 ml che da 10 o 20 ml;
Fornetto di incubazione con più di 6 posizioni;
Temperatura di termostatazione campioni di almeno 100 °C;
Siringa da spazio di testa termostata.
Gascromatografo
Tastiera/display per l'utilizzo locale del gascromatografo;
Controllo elettronico di tutte le funzioni dello strumento, compresi iniettori, gas di trasporto, programmate termiche del forno;
Forno di termostatazione colonne programmabile da pochi gradi sopra la temperatura ambiente fino a 450°C, con risoluzione dell'impostazione della temperatura 0,1°C;
Velocità di riscaldamento non inferiore a 120°C/minuto;
Possibilità di impostare almeno 20 gradienti/21 isoterme del forno cromatografico;
Raffreddamento da 450°C a 50°C in meno di 3,5 minuti nella configurazione standard senza l'utilizzo di opzione criogenica;
Completa compatibilità con tutte le colonne capillari reperibili sul mercato;
Possibilità di utilizzare il gascromatografo per analisi con la tecnica FAST-GC senza necessità di modifiche hardware;
Iniettore Split/splitless con temperatura di lavoro superiore a 400°C;
Possibilità di installare ed utilizzare due linee analitiche contemporaneamente;
Possibilità di installare ed utilizzare più iniettori contemporaneamente;
Possibilità di installare altri rivelatori oltre allo spettrometro di massa.
Spettrometro di massa
Sorgente a ionizzazione elettronica (EI) in dotazione, con l'eventuale possibilità di implementare a ionizzazione chimica, sia Positiva che Negativa (sorgenti dedicate);
Sorgente e quadrupoli in linea (sullo stesso asse);
Presenza di due filamenti, con cambio automatico via software in caso di rottura;
Sistema di Alto Vuoto con pompa turbomolecolare > 200L/sec;
Flusso operativo del gas di trasporto in sorgente minimo di 5 ml/min;
Range di massa almeno compresa tra 10 e 1050 m/z;
Risoluzione di massa inferiore a 1,0 Dalton;
Velocità di scansione non inferiore a 15000 a.m.u/sec;
Energia di ionizzazione settabile almeno da 10 a 200 eV;
Frequenza di acquisizione almeno 30Hz con mass range di almeno 300 amu;
Modalità di acquisizione in Full Scan, SIM, Full-Scan/SIM combinata;
Sensibilità in EI: in SCAN S/N >=1500:1 per 1pg di OFN ( m/z = 272).
Software di gestione e acquisizione
L'interfaccia software deve essere semplice ed intuitiva per permettere l’ottimizzazione di tutti i parametri di acquisizione e lo sviluppo delle impostazioni necessarie a creare metodi di acquisizione e con possibilità di una procedura guidata e interattiva;
Il software deve possedere un’applicazione per il “tuning” in automatico di tutti i parametri strumentali;
Il software deve permettere di inserire una risoluzione variabile per isotopi diversi all’interno dello stesso metodo analitico, deve essere in grado di riprocessare campioni e standard e di acquisire simultaneamente lo spettro completo ed operare con più standard interni e/o con il metodo delle aggiunte;
Deve essere prevista la possibilità di seguire in tempo reale tutti i campioni messi in sequenza.
Il sistema deve poter quantificare campioni oggetto di interesse mediante acquisizione dei segnali, calibrazione e quantificazione degli stessi;
Deve essere possibile, nell’ambito della stessa sequenza analitica, (senza necessità di ripetizione dell’iniezione) poter quantificare un elemento sia mediante la tecnica dello standard interno, sia mediante la calibrazione esterna;
Deve essere possibile estrapolare dal software di quantificazione la concentrazione presente nei diversi campioni con possibilità, in fase di stesura di sequenza o di elaborazione di quantificazione, di poter variare i parametri di estrazione quali peso dei campioni e volume finale di ripresa;
Tutti i parametri precedentemente descritti devono essere esportabili dal software e stampabili in formati coerenti;
Il sistema dovrà essere equipaggiato con un software adeguato ad effettuare analisi semi-quantitative, quantitative, di diluizione isotopica;
Il sistema dovrà essere equipaggiato con libreria NIST ultima versione.
PC
Numero PC forniti
Fornire descrizione delle specifiche Hardware e caratterisitiche delle periferiche fornite
Servizi
Durata della Garanzia (in mesi)
N. giorni di formazione avanzata (ulteriore alla formazione di base) forniti
N. visiste annuali di manutenzione ordinaria di carattere preventivo
Criteri di valutazione | Dichiarazione del fornitore | Indicare Documento e Pagina dove l'informazione è riportata | Note
Rivelatori fast aggiuntivi tutti con frequenze di campionamento >200Hz e singolarmente settabili (Sì, No)
Possibilità di lavorare in modalità Fast senza apportare nessuna modifica strumentale (Sì, No)
Range di pressione dei controllori del gas (Kpa)
Precisione nell’impostazione della pressione del gas carrier (psi)
Numero di rampe di temperatura impostabili
Tempo di Raffreddamento da 450°C a 50°C senza l'utilizzo di fluidi criogenici ausiliari (min)
Numero di iniettori possibii da installare nella configurazione proposta
Numero di rilevatori possibili da installare nella configurazione proposta
Velocità di scansione (amu/sec)
Frequenza di acquisizione su un range di acquisizione di 300 amu in modalità scan (hz)
Flusso operativo in colonna del gas di trasporto (ml/min)
Sistema di alto vuoto con pompa turbomolecolare (l/s)
Installazione di due colonne direttamente inserite in sorgente ionica (Sì, No)
Possibilità di utilizzare sia azoto che idrogeno (oltre ad elio) come gas carrier senza necessità di modifiche strumentali
Temperatura di termostatazione dei quadrupoli (°C)
Possibilità di assegnare indici di ritenzione lineare ed utilizzarli nella ricerca in libreria (Sì, No)
Utilizzo di miscela di gas azoto/elio con controllo elettronico indipendente per la collisione e quenching gas (Sì, No)