## Foglio1
LOTTO 4 - I.Z.S.L.E.R. - n.1 spettrometro di massa benchtop UHPLC-MS/MS con analizzatore di ioni in alta risoluzione in configurazione ibrida QTOF (LC–QTOF-MS)
Operatore Economico
Modello/i Offerto/i
Si chiede di compilare le tabelle sotto riportata. In particolare, dovranno essere obbligatoriamente redatte le colonne B ("Dichiarazione del fornitore") e C ("Indicare Documento e Pagina dove l'informazione è riportata").
Requisiti Minimi | Dichiarazione del fornitore | Indicare Documento e Pagina dove l'informazione è riportata | Note
Sistema Cromatografico e Interfaccia UHPLC
Modulo di pompaggio a gradiente binario in grado di operare ad almeno fino a 18.000 psi ad un flusso di almeno 1 ml/min, dotato di un sistema integrato di lavaggio attivo dei pistoni;
Volume morto del sistema totale < 100 ul;
Precisione del flusso ≤ 0,1 % RSD;
Flusso programmabile da 0.001 a 2ml/min;
Precisione della composizione del gradiente ≤ 0,3% RSD;
Accuratezza della composizione del gradiente: ±0,5%;
Volume di ritardo del gradiante ≤ 100 μl;
Capace di gestire quattro linee di eluenti;
Range operativo di pH: 1-12,5;
Sistema di degasaggio dei solventi in continuo senza necessità di utilizzo di gas ausiliari;
Auto-campionatore da almeno 70 posizioni dotato di sistema controllo della temperatura nel range 4-40 °C;
Modulo termostatazione colonne in grado di operare fino a 90 °C;
Sistema di preriscaldarnento solventi integrato;
Deve poter alloggiare almeno 2 colonne analitiche da 2.1 o 4.6 x 150 mm di lunghezza;
Volume d’iniezione: tra 0.1 e 20 μl;
Carry Over (con lavaggio dell’ago) < 0,003 %;
Precisione dell’iniezione ≤ 0.25% RSD (su tutto il range di volume di iniezione);
Refrigerazione del piatto porta campioni;
Durata del ciclo d’iniezione ≤ 15s;
Lavaggio esterno dell’ago con porta di lavaggio dedicata.
Analizzatore di ioni in alta risoluzione del tipo QTOF
Analizzatore da banco;
Funzioni di Tuning automatico dello spettrometro;
Dotato di sistema di infusione diretta del campion in esame;
Intervallo di massa da 20-10000 (m/z);
Sorgente di ionizzazione di tipo ESI;
Sorgente fuori asse rispetto all’ingresso dell’analizzatore;
La Sorgente di Ionizzazione deve essere dotata di un apposito sistema di introduzione del calibrante a gestione indipendente rispetto alla gestione pneumatica del nebulizzatore analitico;
Frequenza di acquisizione in MS ≥ 30 Hz;
Frequenza di acquisizione in MS/MS ≥ 30Hz;
Accuratezza di massa in MS mode: ≤ 1 ppm;
Sensibilità in ESI+ in modalità MS 100 fg on-column di Reserpina: ≥300:1; in modalità MRM: 10 fg on-column di Reserpina: ≥300:1; in modalità MS/MS 10 fg on-column di Reserpina: ≥200:1;
accuratezza di massa < 5 ppm;
possibilità di operare in scansione ad almeno 30 Hz in modalità MS/MS;
Range dinamico lineare: 5 ordini di grandezza;
Modalità di acquisizione: MS, MS/MS, Data Dependent, Data indipendent, QTOF-MRM.
Sistema per la produzione del vuoto
Lo strumento dovrà essere dotato di un opportuno sistema produzione del vuoto con preferibilmente una pompa rotativa a basso consumo e bassa rumorosità;
In caso di spegnimento accidentale il vuoto deve potersi ripristinare nel più breve tempo possibile.
Sistema di produzione dell'azoto
Il sistema dovrà essere fornito di un generatore di azoto di purezza e volumi adeguati collegabile alla rete di distribuzione dell’aria compressa.
Software di gestione e acquisizione
Il software di gestione deve essere in grado di controllare, in ogni specifica funzione, tutti gli elementi e/o moduli che costituiscono il sistema LC/MS;
Deve essere possibile l’elaborazione dei dati durante la fase di acquisizione;
Deve operare in ambiente Windows 10/11 a 64bit;
Deve essere possibile esportare grafici e tabelle in altri programmi (es: Word, Excel …)
Personal computer di caratteristiche tali da supportare il software di gestione, completo di sistema operativo, monitor LCD;
Il Software dovrà permettere le seguenti funzioni: gestione dei metodi (creazione, sviluppo, modifica), tuning strumentale automatico, diagnostica delle principali funzioni strumentali, visualizzazione dei dati in acquisizione TIC/EIC, gestione dei dati TOF, integrazione automatica o manuale dei picchi e sottrazione del fondo, Identificazione delle sostanze mediante Software per elucidazioni strutturali;
Il Software dovrà fornire strumenti avanzati per il Data Mining (Target e Untarget), per l’estrazione automatica delle Features (entities o compounds), per il loro confronto, identificazione e quantificazione;
Deve essere possibile ottenere la formula bruta dei composti cui viene misurata la massa accurata;
Deve essere possibile ottenere un numero ridotto di formule brute, per ciascuna massa accurata misurata, utilizzando i dati acquisibili in analisi (es. le masse accurate degli ioni M+1 ed M+2 relative intensità, spettro di frammentazione HRMS/HRMS, pattern isotopico);
Deve essere possibile effettuare lo screening di composti incogniti ottenuti durante un’analisi LC/MS filtrando i m/z rilevanti da quelli dovuti a rumore e/o composti interferenti. Tale screening deve anche avere la possibilità di sottrarre gli m/z non rilenti presenti in un bianco acquisito separatamente con un’altra analisi LC/MS;
Deve essere possibile associare le formule brute identificate con le strutture chimiche dei composti mediante libreria di spettri (aventi m/z accurate acquisite in modalità MS e MS/MS) o database di pubblico utilizzo (es. Chemspider o altro) o altri approcci;
L'interfaccia software deve essere semplice ed intuitiva per permettere l’ottimizzazione di tutti i parametri di acquisizione e lo sviluppo delle impostazioni necessarie a creare metodi di acquisizione e con possibilità di una procedura guidata e interattiva;
Il software deve possedere un’applicazione per il “tuning” in automatico di tutti i parametri strumentali;
Deve essere prevista la possibilità di seguire in tempo reale tutti i campioni messi in sequenza;
Il sistema deve poter quantificare campioni oggetto di interesse mediante acquisizione dei segnali, calibrazione e quantificazione degli stessi;
Deve essere possibile estrapolare dal software di quantificazione la concentrazione presente nei diversi campioni con possibilità, in fase di stesura di sequenza o di elaborazione di quantificazione, di poter variare i parametri di estrazione quali peso dei campioni e volume finale di ripresa;
Tutti i parametri precedentemente descritti devono essere esportabili dal software e stampabili in formati coerenti;
Il sistema dovrà essere equipaggiato con un software adeguato ad effettuare analisi semi-quantitative, quantitative, di diluizione isotopica e di determinazione di rapporti isotopici;
Il sistema dovrà essere equipaggiato con un software di analisi dei dati di metabolomica.
PC
Numero PC forniti
Fornire descrizione delle specifiche Hardware e caratterisitiche delle periferiche fornite
Servizi
Durata della Garanzia (in mesi)
N. giorni di formazione avanzata (ulteriore alla formazione di base) forniti
N. visiste annuali di manutenzione ordinaria di carattere preventivo
Criteri di valutazione | Dichiarazione del fornitore | Indicare Documento e Pagina dove l'informazione è riportata | Note
Strumento in cui lo spettrometro di massa ed il sistema cromatografico siano prodotti da una stessa ditta (Sì, No)
Temperatura ambiente di esercizio necessario per ben operare (indicare range ambientale in °C)
Sistema di infusione diretta del campione in esame gestito da software (Sì, No)
Sorgente ESI: Sistema integrato per l'introduzione del calibrante interno, con possibilità di infondere contemporaneamente campione e calibrante in maniera alternata per monitorare, su una traccia indipendente, il valore del calibrante. La traccia indipendente relativa alla sostanza utilizzata come calibrante dovrà contenere esclusivamente il segnale relativo alla lock mass e dovrà essere una funzione separata all'interno dello stesso raw data del campione (descrivere soluzione proposta)
Capacità autocampionatore (numero alloggi)
Sorgente ESI: Predisposizione ad interfacciare una sorgente per analisi di composti gassosi mediante ionizzazione a pressione atmosferica, in modo da poter utilizzare lo spettrometro di massa come alta risoluzione GC in previsione di future espansioni del sistema (Sì, No)
Dimensioni dell’analizzatore di ioni tipo QTOF (L X P X A cm)
Forniture e/o predisposizione per sonda dedicata all’analisi diretta del campione in fase sia solida che liquida (analisi in “real time”)